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第一章  采购公告
项目概况
绍兴市越城区人民医院1.5T核磁共振、60或62排CT供货项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台http://www.zcygov.cn/获取（下载）招标文件，并于2022年 04 月 13 日 09 ：00 （北京时间）前递交（上传）投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：YCDL2022-02-0009
项目名称：绍兴市越城区人民医院1.5T核磁共振、60或62排CT供货项目
预算金额（元）：20000000
最高限价（元）：20000000
采购需求：
标项一：
    标项名称：绍兴市越城区人民医院1.5T核磁共振、60或62排CT供货项目
    数量： 1 
    预算金额（元）：20000000
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件。
    备注： 无 
合同履行期限：详见采购文件。
本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：  /  
3.本项目的特定资格要求：
（1）供应商应提供有效的医疗器械经营许可证（经营范围须包括本项目供货设备）；
三、获取招标文件
时间：/至2022年 04 月 13 日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。
地点（网址）：政采云平台http://www.zcygov.cn/
方式：供应商登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） （如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体牵头人须获取采购文件）
售价（元）：0
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2022年 04 月 13 日 09 ：00 （北京时间）
投标地点（网址）：政采云平台http://www.zcygov.cn/在线递交，不接收纸质投标文件。
开标时间：2022年 04 月 13 日 09 ：00
开标地点（网址）：政采云平台http://www.zcygov.cn/；现场开标地点：浙江省绍兴市越城区延安东路660号绍兴市公共资源交易中心越城区分中心333室。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，采购文件有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。
2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。详见采购文件第七章。
3.其他事项：详见采购文件“采购公告补充事项”。（重要）
七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系
　　　1.采购人信息
名 称：绍兴市越城区人民医院
地址：绍兴市越城区平江路575号
传真：　　　　　/　　　　　　 
项目联系人（询问）：沈晨雪
项目联系方式（询问）：18358597270
质疑联系人：方祥
质疑联系方式：0575-81193717
2.采购代理机构信息
名 称：浙江卓宏建设项目管理有限公司
地址：绍兴市越城区凤林西路172号亿兆大厦18楼
传真：　　　　　　/　　　　　 
项目联系人（询问）：金星
项目联系方式（询问）：13575505027
质疑联系人：黄恋
质疑联系方式：0575-89119579
3.同级政府采购监督管理部门
名 称：　　　　绍兴市越城区财政局　　　　
地址：　　　浙江省绍兴市人民东路1187号　　　
传真：　　　　　　/　　　　　 
联系人：季扬
监督投诉电话：　0575-85221643　　　
若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。
CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。
采购公告补充事项
1、 采购组织类型：分散采购
2、 采购类别：货物
3、 采购方式：公开招标
4、 资格审查方式：资格后审。
5、 注意事项：
1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一标项的投标。
2、为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3、请投标供应商务必认真学习网上相关培训课程。电子化交易准备工作详见http://www.sxyc.gov.cn/art/2019/9/11/art_1559761_38044415.html  《关于做好政府采购项目电子化交易准备工作的通知》。
4、供应商-政府采购项目电子交易操作指南：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na。
5、CA申领需要时间，请各潜在投标供应商及时办理和绑定。
6、获取采购文件后不参加投标的供应商，须向采购代理机构提供书面说明。
7、需登陆政采云平台后在交易系统内获取采购文件，只网站下载不视为获取。
8、预留充足时间上传加密电子投标文件（建议提前一天，供应商解密电子投标文件前处于加密状态）。
六、采购公告及更正公告发布网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/和http://www.sxyc.gov.cn/col/col1559777/index.html公共资源交易板块。更正公告请自行登录政采云平台或在浙江政府采购网更正公告页面或越城区人民政府门户网站采购公告页面中下载。
七、、供应商入驻（无需提交纸质资料现场审核）：
参与绍兴市越城区政府采购活动的供应商，必须入驻浙江省政府采购供应商库，接受采购机构的诚信管理和评价，并接受财政部门的监督管理。供应商可通过政采云平台（http://www.zcygov.cn）进行入驻申请，按规定审核后，登记加入“浙江省政府采购供应商库”。越城区内企业入驻咨询电话：0575-89116928；非越城区内企业入驻详询当地集中采购机构；浙江省外企业入驻咨询电话：400-881-7190
供应商入驻操作指南：
https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/w3Cd3GwBFdiHxlNd-BRD
第二章  投标人须知
一、前附表
	序号
	内　　　　容

	1
	项目名称：绍兴市越城区人民医院1.5T核磁共振、60或62排CT供货项目

	2
	投标有效期：自投标截止日起60天。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过90天。

	3
	是否提供样品：否

	4
	是否演示：否

	5
	是否组织现场踏勘：否，由投标单位自行组织。现场踏勘所发生的费用由投标供应商自行承担，踏勘过程中的安全责任由潜在供应商自负。

	6
	投标文件份数：上传加密电子投标文件一份，准备备份加密电子投标文件一份。鉴于本次采购为电子交易，本采购文件中要求供应商提供的证明材料原件、复印件等均只需提供相应扫描件或图片，不作纸质资料核验，如有前后不一致，以此为准。

	7
	履约保证金及缴退时间：履约保证金为中标合同金额的2.5％，中标人在签订合同时交纳履约保证金给采购人，货物、工程或服务验收合格后7个工作日内后退还，履约保证金不计息。中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成损失的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。
应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

	8
	分包与转包：本项目不允许分包与转包。

	9
	采购代理服务费：
中标单位需支付以下费用，并在投标报价中自行考虑：

①采购代理服务费，按照人民币2万元收取。
②采购代理服务费的交纳方式：
用银行支票、汇票、电汇、现金等付款方式直接交纳中标服务费。
公司名称：浙江卓宏建设项目管理有限公司
开户行：中国农业银行绍兴稽山支行
账  号：19505101040008167
③采购代理服务费的交纳时间：领取中标通知书前交纳。

	10
	本项目所属行业： 工业 。


二、采购文件
1. 采购文件效力
1.1本采购文件适用于本次所述项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同签订及履约、付款等全过程（法律法规另有规定的从其规定）。
1.2投标人对本采购文件如有异议，均应在法定时间内提出质疑或投诉，否则即被视为认可采购文件的全部内容。
2、名词定义
2.1“采购代理机构”：集中采购项目的采购代理机构为绍兴市公共资源交易中心越城区分中心，分散采购项目的采购代理机构为社会中介代理机构。采购代理机构按照与采购人的采购代理合同约定行使采购活动组织等事宜。
2.2“采购机构”：采购人及其采购代理机构。
2.3 “产品”系指供方按采购文件规定，经合法途径取得的，须向采购人提供的一切产品、保险、税金、安装、施工、调试、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。
2.4 “服务”系指采购文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
2.5 “投标人”指已经按采购公告要求获取采购文件的投标供应商。“潜在投标人”指未按采购公告要求获取采购文件的供应商。
2.6 “授权代表”即“投标人代表”，指受投标供应商的法定代表人委托，办理本项目投标、质疑投诉、合同签订等整个采购活动的被授权委托人。个体工商户参与投标的，经营者等同于法定代表人。
2.7“实质性响应条款”：投标人必须响应的条款，未响应的作无效投标处理。在本采购文件中，实质性响应条款前标注“★”符号。
2.8“投标人公章”指投标人法定名称章（或其电子签章）。
2.9“投标有效期”指采购文件中规定的一个适当时间，投标有效期内需完成开评标以及与中标人签订合同的事宜。
3、政府采购政策性规定
3.1采购本国产品
除采购文件明确允许采购进口产品外，集中采购目录内或分散采购限额标准以上的产品应当提供本国生产的产品，否则作无效投标处理。采购进口产品的，不得限制潜在国产的同类产品参与投标。
3.2扶持中小微企业
对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构将按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）规定对小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审（不作为合同签订依据）。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构将对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
中小微企业按照采购文件的格式要求提供《中小企业声明函》。
符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并按照采购文件的格式要求提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟），视同为小型和微型企业。
3.3节能环保政策
投标产品若属于节能（环境标志）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。
本次采购的货物有属于政府强制采购节能产品的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），供应商须提供获得节能产品认证的货物，并按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图，否则将作为无效投标处理。
3.4优先采购创新产品
供应商所投核心产品中有被省级及省级以上主管部门认定为“首台套产品”或“制造精品”的，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时该供应商的业绩分为满分。
4.采购文件的澄清与修改
4.1采购人如对采购文件进行澄清、补充、变更的，或者在投标截止时间前规定时间内，招标人需要对采购文件进行补充或修改的，采购人将会通过浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）和绍兴市越城区人民政府网站公共资源交易采购公告版块（http://www.sxyc.gov.cn/col/col1559777/index.html）以更正公告的形式发布，公告中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。更正公告作为采购文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。投标人也可以登录政采云平台下载。
4.2为使投标人有足够的时间按更正公告要求修改投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更以更正公告的形式通过上述途径通知投标人。
5、参考品牌
本采购文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标人也可根据采购文件的要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合采购人实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。
三、投标文件
1. 投标文件的语言
1.1投标文件以及有关投标事宜的所有来往函电均应以中文书写，专业术语和外文证明材料除外。
2. 投标文件的组成（格式详见第六章附件）
本项目投标文件由“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”三部分组成：
2.1“资格文件”包括以下内容：
2.1.1投标声明函；
2.1.2联合体协议书（如有）；
2.1.3法定代表人授权委托书（个体工商户需经营者参与投标，不得授权）；
2.1.4法定代表人及其授权代表的身份证；
2.1.5 资格条件证明材料：
2.1.5.1营业执照或事业单位法人登记证书；
2.1.5.2最近一期财务状况报告；
2.1.5.3依法缴纳税收材料（完税凭证或税务部门出具的证明）；
2.1.5.4依法缴纳社会保障资金材料（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；
2.1.5.5特定资格条件证明材料：医疗器械经营许可证；
2.1.6中小企业声明函（如有）；
2.1.7残疾人福利性单位声明函（如有）；
注：“资格文件”需按采购文件的要求制作，2.1.4-2.1.5均为原件扫描件或彩色图片，未按采购文件要求签字、盖CA章或内容有实质性偏离的，资格审查不通过。无需提供纸质资格审查资料。
2.2“商务和技术文件”包括以下内容：
2.2.1项目明细清单；
2.2.2技术响应表（投标人在技术响应表中，应对采购需求中的各项技术规范要求进行答复、说明和解释，正偏离的需详细说明缘由。如果投标人在技术响应表中注明无偏离或正偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效，采购机构将把这一情况报送采购监管部门。）；
2.2.3商务响应表（需对采购文件中付款方式、供货期限等商务要求进行逐一答复、说明和解释，正偏离的需详细说明）；
2.2.4项目实施方案；
2.2.5项目实施人员清单；
2.2.6备品备件及供选择的配套零部件清单（格式自拟）；
2.2.7类似业绩一览表（附业绩证明材料）（如有）；
2.2.8享受政府采购政策性规定情况表（如有）（采购清单中有国家强制采购的节能产品的，必须填写相关对应内容，否则视为未提供节能产品）（附证明材料）。
2.2.9优惠条件及其他额外承诺；
2.2.10按评分细则中要求提供的其他资料（重要）；
2.2.11其他投标人认为需要提供的材料，如投标人简介等，格式自拟。
注：“商务和技术文件”可在采购文件格式的基础上适当调整，以使内容更加完备。供应商自有的各类证书、业绩等证明材料均为原件彩色扫描件或图片（标项内另有规定的除外），加盖供应商CA签章。无需提供纸质证明材料核验。
2.3“报价文件”包括以下内容：
2.3.1开标一览表；
2.3.2关于报价的其他说明（如有，格式自拟）。
注：“报价文件”需按采购文件第六章附件的要求制作，未按采购文件要求签字、盖CA章或内容有实质性偏离的，资格审查不通过。无需提供纸质资格审查资料。
3. 投标文件的制作要求
3.1电子投标文件，按“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html?utm=a0017.1b5152f3.cl12.1.6a74a560d9dd11e9943b71555d71591e）及本采购文件要求制作、加密并上传，未按“政采云”平台电子投标工具（政府采购电子交易客户端）制作将无法上传和解密。
3.2投标文件须为PDF格式文档。
3.3投标文件需做好“标书关联”（即设置关联点），未设置关联点而导致失分或无效投标处理的风险由投标人承担。
3.4投标人需在上传加密电子投标文件的同时，准备备份加密电子投标文件，以便在上传的加密电子投标文件解密失败后启用备份加密投标文件。备份加密电子投标文件在解密失败后发送采购代理机构，由采购代理机构上传。
3.5个体工商户参与投标的，法定代表人签字（盖章）处由个体工商户经营者签署（盖章）。
友情提醒：在生成加密电子标书过程中，花费时间较长，预计需要10-20分钟时间，请供应商耐心等待，不要关闭投标客户端。
4．投标文件的补充和修改
投标截止时间前，投标人可以通过替换加密电子投标文件的形式以对投标文件进行补充和修改，补充和修改将以投标截止时间后的最终加密电子投标文件为准，投标截止时间前未完成上传的，视为投标文件撤回。不接受其他途径的补充和修改。
5.投标文件的有效期
5.1投标文件有效期详见前附表。投标有效期内，投标人不得撤销或更换投标文件。
5.2投标有效期内未完成开评标及与中标人签订合同的，采购人需与投标人书面协商延长投标书的有效期。
5.3投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。
5.4投标文件不予退还。
6.投标文件的保密
6.1备份电子投标文件在解密前处于保密状态。
6.2解密成功后，“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”各自处于数据隔离状态，各部分信息只有在相关环节评审时可见，不受解密影响。
四、开标评标
1．开标出席
1.1 投标供应商法定代表人或其授权代表或个体工商户经营者需准时通过“政采云平台”在线参加开标，否则将导致投标文件无法按时解密、无法在线询标等。
1.2投标供应商自主选择是否出席现场开标会议，但除电子交易技术指导外，现场不接受任何与投标有关的资料。
2．开标大会程序
开标大会由采购代理机构主持：
2.1主持人宣布开标会开始，介绍到会单位和人员。
2.2宣读完成加密电子投标文件上传的供应商名单。
2.3组织各投标人法定代表人或其授权代表签署《政府采购活动现场确认声明书》（视情）。
2.4采购代理机构通过政采云平台和上传电子投标文件时登记的手机号发出解密指令，投标人对加密电子投标文件进行在线解密。解密电子投标文件时间为解密指令发出后1个小时内。解密成功的，备份加密电子投标文件自动失效。若在规定时间内无法解密或解密失败，上传备份电子加密投标文件并解密。
注：制作电子投标文件和解密投标文件的需为同一把CA。解密时间截止后仍未解密成功的，视为撤回投标文件，放弃投标。
2.5评审委员会对“资格文件”进行评审，发布符合性评审结果。
2.6评审委员会对“商务和技术文件”进行评审，发布评审结果。
注：评审期间的询标、澄清都将在政采云平台上进行。
2.7评审委员会对报价文件进行评审，计算价格分。
2.8汇总技术商务分、价格分，根据总得分排序确定中标候选人，公布评审结果。
3.评审委员会的组成
3.1评审委员会由采购单位依法组建，负责评标活动及协助处理质疑投诉。参与本项目进口论证的专家不得作为采购评审专家参与同一项目的采购评审工作。
3.2评审委员会由采购人代表（采购人视情委派）和有关方面的专家组成，成员人数为五人及以上单数。预算金额在1000万及以上的，成员人数为七人及以上单数。
3.3采购人代表不担任评审组长。
3.4经采购监督部门同意，由于专家库无相应专业专家或技术复杂等原因允许采购人自行组建或推荐抽取评审专家，相关操作规则需符合法律规定。
4.评审
4.1评审程序：
4.1.1资格审查：采购人或采购代理机构依据法律、法规和采购文件规定，对投标文件中“资格文件”等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。
4.1.2“商务和技术文件”的符合性审查：评定每份投标文件是否在实质上响应了采购文件要求，审查范围包括实质性响应条款、采购文件规定的无效投标条款、违反法律法规的行为以及评审委员会认为的对采购文件构成重大偏差的内容。
4.1.3商务技术评分：对“商务和技术文件”中的响应情况进行评分。
4.1.4“报价文件”的符合性审查：审查范围包括报价有效性、准确性等。
4.1.5报价评分：根据评审价格和价格分计算公式计算各投标人价格分。
4.2评审委员会不负责解释投标人的得分高低和失分情况。
4.3评审委员会不得依据投标文件（包括样品、演示）以外的资料评分。
4.4对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会将在政采云平台中要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当在政采云平台中完成。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。不接受投标人提出的主动澄清。
4.5评审委员会不向落标方解释落标的原因，不退还投标文件。
5.报价修正规则
5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
6．无效投标的情形
投标响应文件有下列情形之一的作无效投标处理：
6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项（标项）下的政府采购活动的（双方均作无效投标处理）；
6.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的（单一来源采购除外）； 
6.3投标人不具备采购文件中规定的资格要求的（投标人未按采购文件要求提供资格文件的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求）；
6.4《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》提供不实信息的；
6.5投标文件制作出现如下情况：
6.5.1未按采购文件要求制作“资格文件”的；
6.5.2报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；
6.5.3“资格文件”或“商务和技术文件”部分中出现用于价格分评审的投标报价的（采购文件另有规定的参与“商务和技术文件”评审的报价除外）；
6.5.4对招标服务或技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的,经评审委员会认定为无法评审的；
6.5.5关键信息填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评审委员会认定属于重大偏差的；
6.5.6未按采购文件规定要求签署盖章的。
6.6投标人递交的投标文件与项目不符或内容严重不全的；
6.7重要信息前后不一致，经评审委员会询标后仍然无法评审的；
6.8投标响应文件含有采购人不能接受的附加条件；
6.9评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的；
6.10报价超过采购文件中规定的预算金额或最高限价（包括单价限价等采购文件规定的各类限价）的；
6.11采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；
6.12评审委员会认定有重大偏差或实质性不响应采购文件要求的；
6.13投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；
6.14投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）：
6.14.1使用伪造、变造的许可证件、资质证书；
    6.14.2提供虚假的财务状况或者业绩；
    6.14.3提供虚假的项目负责人或者主要项目实施人员简历、劳动关系证明；
    6.14.4提供虚假的信用状况；
6.14.5其他弄虚作假的行为。
6.15投标人串通投标的。
有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
6.15.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
6.15.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
6.15.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
6.15.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
6.15.5不同投标人的投标文件相互混装；
6.15.6法律规定的其他串通投标情形。
6.16属于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条规定的恶意串通情形的，其投标无效；
6.17联合体投标的，联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效；
6.18供应商违反政府采购政策性规定；
6.19违反法律、法规及本采购文件规定的其他无效投标情形。
7.定标
7.1采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或成交候选人中按顺序确定中标或成交供应商。
7.2采购代理机构在采购人确认中标或成交供应商后2个工作日内发布中标公告。中标公告与采购公告发布网址一致。中标公告期限为一个工作日。
8.中标通知书的申领
8.1本项目采用的电子版中标通知书，中标供应商在政采云平台中登陆后领取（社会中介代理机构组织的政府采购项目另行规定）。
8.2中标通知书在中标公告发布的同时发出。
8.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
8.4中标通知书的领取不妨碍相关质疑投诉的提出和处置，中标结果在法定情形内允许改变。在处理完针对中标结果的质疑或投诉前，原则上不签订采购合同。
9、中止电子交易的情形
采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公开、公平、公正和安全时，采购机构可经采购监督部门同意后中止电子交易活动：
9.1电子交易平台发生故障而无法完成采购活动的； 
9.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
9.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
9.4病毒发作导致不能进行正常操作的； 
9.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现上述情形的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购的公开、公平、公正的，应当重新采购。
五、合同签订及履约
1.合同签订
1.1采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内（投诉处理等原因导致签订合同延误的除外），按照采购文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
1.2采购人和中标人不得向对方提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
1.3采购人和中标人需在投标有效期内签订采购合同。投标有效期允许延长，但需征得中标人同意。
2．履约保证金
2.1采购合同签订的同时，中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳履约保证金。
2.2供应商在履行完合同约定事项后，采购人应及时退还履约保证金。采购人验收不合格的，不予退还履约保证金。
2.3供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购人不得拒收。
2.4履约保证金不得超过合同金额的2.5%。
3．合同备案
3.1中标人应当自采购合同签订之日起3个工作日内，将采购合同原件报采购代理机构备案存档。
4.履约验收
4.1采购人自行组织或委托采购代理机构对供应商进行履约验收，出具验收书，存档备查。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。
4.2服务类项目，可以根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。
4.3采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
4.4政府向社会公众提供的公共服务项目验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。
4.5 采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国合同法》。
4.6供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
5.履约检查
采购机构将联合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现未按合同规定进行履约的，有弄虚作假，偷工减料，以次充好、服务不达标等情形，达不到国家、行业有关标准和采购文件规定或有违采购合同的，一经查实，由政府采购监督管理部门给予相应处罚。
第三章  采购需求
一、货物清单及技术要求
1、采购清单
	货物名称
	数量
	技术参数
	上限价（元）

	1.5T核磁共振
（核心产品）
	1台
	详见采购文件
	11500000

	60或62排CT机
	1台
	详见采购文件
	8500000


1.5T核磁共振设备技术要求及主要性能参数
	序号
	技术参数
	参数要求

	2.1
	总体要求

	2.1.1
	投标产品具备独立的NMPA认证（提供证书复印件扫描件或图片加盖投标人公章）。

	★2.1.2
	投标产品具备有效期内的医疗器械注册证（提供证书复印件扫描件或图片加盖投标人公章）。

	2.2
	磁体系统

	2.2.1
	磁体场强
	1.5T

	2.2.2
	磁体类型
	超导磁体

	2.2.3
	屏蔽方式
	主动屏蔽+抗外界电磁干扰屏蔽技术

	2.2.4
	匀场方式
	主动+被动

	2.2.5
	动态匀场或高级高序匀场
	具备

	★2.2.6
	裸磁体长度
	≤155cm

	2.2.7
	患者孔径
	≥60cm

	2.2.8
	5GS线 X、Y轴
	≤2.5m

	2.2.9
	5GS线 Z轴
	≤4.0m

	★2.2.10
	磁体重量（包括液氦）
	≤3300Kg

	2.2.11
	磁体均匀度

	2.2.11.1
	10cm DSV
	≤0.01ppm

	2.2.11.2
	20cm DSV
	≤0.04ppm

	2.2.11.3
	30cm DSV
	≤0.15ppm

	2.2.11.4
	40cm DSV
	≤0.5ppm

	2.2.11.5
	45cm DSV
	≤1.1ppm

	2.2.11.6
	50cm DSV
	≤3.0ppm

	2.2.12
	磁场长期稳定性
	＜0.1ppm/hour

	2.2.13
	液氦消耗率
	≤0 升/小时

	2.2.14
	磁体最大液氦容量
	≤420升

	2.3
	梯度系统

	2.3.1
	梯度线圈主动屏蔽技术
	具备

	2.3.2
	最大FoV
	≥50cm

	2.3.3
	单轴最大梯度场强（X、Y、Z轴）
	≥33mT/m

	▲2.3.4
	单轴最大梯度切换率（X、Y、Z轴）
	≥125mT/m/ms

	2.3.5
	等效最大梯度场强
	≥57mT/m

	▲2.3.6
	等效最大梯度切换率
	≥217mT/m/ms

	2.3.7
	梯度最短爬升时间（从0爬升到最大梯度场强）
	≤0.27ms

	2.3.8
	最大场强、最大切换率、最大FoV同时达到
	具备

	2.3.9
	梯度占空比
	≥100%

	2.3.10
	梯度线圈冷却方式为水冷
	具备

	2.3.11
	梯度线圈冷却水无须使用特殊水源，如蒸馏水
	具备

	2.3.12
	梯度线圈与整机为同一生产商
	具备

	2.3.13
	梯度放大器最大输出电压
	≥1100V

	2.3.14
	梯度放大器最大输出电流
	≥320A


	2.3.15
	梯度放大器最大电压和最大电流在同一个梯度脉冲输出中同时达到
	具备

	2.3.16
	梯度放大器冷却方式为水冷
	具备

	2.3.17
	梯度放大器冷却水无须使用特殊水源，如蒸馏水
	具备

	2.3.18
	梯度放大器具有独立的循环水路
	具备

	2.3.19
	梯度控制器与梯度放大器间信号传输方式
	数字化传输

	2.4
	射频发射系统

	2.4.1
	射频发射信号产生和处理方式
	数字化处理

	2.4.2
	射频频率稳定性
	≤±2 x 10 -10

	2.4.3
	频率控制精度
	≤0.015 Hz

	2.4.4
	相位控制精度
	≤0.006 o

	2.4.5
	发射带宽
	≥500 kHz

	▲2.4.6
	发射功率
	≥15kW

	2.4.7
	射频放大器冷却方式为水冷
	具备

	2.5
	射频接收系统

	2.5.1
	提供一体化线圈射频接收系统（例如：西门子Tim系统、通用电气 TDI或GEM、飞利浦dStream）
	提供

	2.5.2
	射频接收系统通道数（以产品DATASHEET中数值为准）
	≥96

	2.5.3
	射频接收带宽
	≥1 MHz

	2.5.4
	前放噪声系数
	< 0.6 dB

	2.5.5
	接收机动态范围
	> 160 dB

	2.5.6
	MR信号模数转换器采样率
	≥80MHz

	2.5.7
	MR信号模数转换器的物理位置
	磁体间内

	2.5.8
	MR信号从磁体间到设备间的信号传输方式
	数字信号传输

	2.5.9
	同时可连接的线圈数量
	≥4

	2.5.10
	多线圈组合成像技术
	具备

	2.5.11
	可同时接收信号并参与成像的线圈数量
	≥4

	▲2.5.12
	系统线圈接口总数量
	≥6

	2.6
	射频接收线圈

	2.6.1
	正交发射/接收体线圈
	具备

	2.6.2
	头颈联合线圈
	≥16通道

	2.6.2.1
	头颈线圈无线连接技术
	具备

	2.6.3
	体部线圈
	≥13通道

	2.6.3.1
	体线圈重量（以产品DATASHEET中数值为准）
	≤1.4kg

	2.6.3.2
	体线圈可以满足90度旋转摆放进行扫描
	具备

	2.6.4
	脊柱线圈
	≥18通道

	2.6.4.1
	脊柱线圈无线连接技术
	具备

	2.6.5
	大号通用柔性线圈
	≥4通道

	2.6.6
	小号通用柔性线圈
	≥4通道

	2.6.7
	线圈技术要求

	2.6.7.1
	所有线圈集成前置放大器
	具备

	2.6.7.2
	所有线圈免调谐
	具备

	2.6.7.3
	所有线圈支持并行采集技术
	具备

	2.6.7.4
	所有线圈支持新型专用静音序列扫描
	具备

	2.6.7.5
	所有线圈均支持连接自动检测技术
	具备

	2.6.7.6
	线圈支持线圈与人体相对位置自动检测技术
	具备

	2.6.7.7
	线圈与人体相对位置显示在扫描界面中
	具备

	2.6.7.8
	自动线圈单元选择技术
	具备

	2.6.7.9
	自动线圈单元选择结果实时显示技术
	具备

	2.6.7.10
	所有线圈接口都位于患者床上
	具备

	2.6.7.11
	所有线圈接口插满时患者床可上下自由移动
	具备

	2.6.8
	原厂肩关节线圈
	1套

	2.6.9
	原厂膝关节线圈
	1套

	2.6.10
	踝关节线圈
	1套

	2.6.11
	乳腺线圈
	1套

	2.7
	患者舒适性与安全性

	2.8
	患者腔照明系统且亮度多级可调
	具备

	2.9
	患者腔通风系统且风量多级可调
	具备

	2.10
	患者防磁降噪耳机，具备对讲功能且音量多级可调
	具备

	2.11
	屏蔽间广播及拾音系统，音量多级可调，具备音乐播放接口
	具备

	2.12
	患者对讲系统支持主动降噪技术
	具备

	2.13
	患者照明、通风、对讲系统等可在主控制台直接控制
	具备

	2.14
	患者目镜
	具备

	2.15
	患者报警装置
	具备

	2.16
	自动语音指令
	具备

	2.17
	自动语音指令可由客户定制
	具备

	2.18
	患者监视CCTV系统（含摄像头与监视器）
	具备

	2.8
	患者操作

	2.8.1
	集成于磁体外壳的真彩色液晶显示屏
	具备

	2.8.2
	集成于磁体外壳的控制面板分别位于患者床左右两侧
	具备

	2.8.3
	患者床支持水平移动和垂直移动
	具备

	2.8.4
	患者床最低床位高度
	≤58cm

	2.8.5
	患者床水平和垂直移动时最大承重
	≥200kg

	2.8.6
	患者床水平移动范围
	≥215cm

	2.8.7
	扫描床最大水平移动速度
	≥20cm/s

	2.8.8
	扫描床水平定位精度
	≤±0.5mm

	2.8.9
	数字床位显示
	具备

	2.8.10
	一键升床
	具备

	2.8.11
	一键进床
	具备

	2.8.12
	一键退床
	具备

	2.8.13
	患者床急停功能
	具备

	2.8.14
	紧急情况下手动移动患者床功能
	具备

	2.8.15
	操作者在控制台远程遥控患者床移动
	具备

	2.9
	生理门控

	2.9.1
	无线蓝牙呼吸门控
	具备

	2.9.2
	无线蓝牙心电门控
	具备

	2.9.3
	无线蓝牙外周门控
	具备

	2.9.4
	外部门控信号输入接口
	具备

	2.9.5
	门控信号光学输出接口
	具备

	2.9.6
	用户界面显示生理信号波形
	具备

	2.9.7
	磁体外壳显示屏显示门控设备连接指导
	具备

	2.9.8
	门控设备连接后磁体外壳显示器自动显示生理波形
	具备

	2.10
	神经系统成像

	2.10.1
	常规头颅与脊柱T1、T2、PD加权成像
	具备

	2.10.2
	2D/3D 水抑制FLAIR成像
	具备

	2.10.3
	真512矩阵单次激发脊髓水成像
	具备

	2.10.4
	全神经系统多站式，多部位成像可单次摆位完成，全过程无须移动患者，无须移动线圈
	具备

	2.10.5
	全景大范围多站式成像专用计划软件，一次性完成多站式成像规划
	具备

	2.10.6
	软件控床全自动多站式大范围成像
	具备

	2.10.7
	双反转三维快速自旋回波序列用于灰白质成像（例如：SPACE DIR，Cube DIR）
	具备

	2.10.8
	三维高分辨颅脑T1解剖与T1定量成像（例如：MP2RAGE）
	一次扫描输出解剖成像与定量图成像

	2.10.9
	矢状位脊柱弥散成像
	具备

	2.10.10
	单次激发EPI弥散成像
	具备

	2.10.11
	在线计算弥散Trace图、ADC图、eADC图
	具备

	2.10.12
	弥散张量成像
	具备

	2.10.13
	弥散张量成像方向数
	≥12

	2.10.14
	单次激发EPI灌注成像
	具备

	2.10.15
	单次激发EPI BOLD成像
	具备

	2.10.16
	磁敏感加权成像（例如：SWI、SWAN2.0、SWIp）
	具备

	2.10.16.1
	SWI序列可兼容并行采集
	具备

	2.10.16.2
	SWI实时磁矩图成像技术
	具备

	2.10.16.3
	SWI实时相位图成像技术
	具备

	2.10.16.4
	SWI原始图像成像技术
	具备

	2.10.16.5
	minMIP图像成像技术
	具备

	2.11
	MR血管造影

	2.11.1
	2D/3D ToF时间飞跃法MRA
	具备

	2.11.2
	ToF序列支持门控触发
	具备

	2.11.3
	ToF序列支持饱和优化快速成像技术
	具备

	2.11.4
	跟随式饱和带技术
	具备

	2.11.5
	3D多层块ToF技术
	具备

	2.11.6
	MTC背景抑制技术
	具备

	2.11.7
	翻转角优化非饱和激励技术(TONE)
	具备

	2.11.8
	MTC与TONE技术可同时使用
	具备

	2.11.9
	2D/3D PCA相位对比法MRA
	具备

	2.11.10
	ce-MRA
	具备

	2.11.11
	k空间椭圆填充技术
	具备

	2.11.12
	k空间中心优先椭圆填充技术
	具备

	2.11.13
	自动减影技术
	具备

	2.11.14
	自动MIP技术
	具备

	2.11.15
	造影剂团注跟踪序列(团注时间检测技术)
	具备

	2.11.16
	外周血管MRA
	具备

	2.11.17
	外周血管自动进床扫描
	具备

	2.12
	骨骼肌肉成像

	2.12.1
	磁共振参数定量成像
	具备

	2.12.2
	T1定量
	具备

	2.12.2.1
	B1场非均匀性校正技术
	具备

	2.12.2.2
	3D可变翻转角T1定量序列
	具备

	2.12.2.3
	T1定量序列支持CAIPIRINHA加速
	具备

	2.12.2.4
	单次屏气覆盖全肝T1定量成像
	具备

	2.12.2.5
	T1定量序列反转角数量
	≥10

	2.12.3
	T2与R2定量
	具备

	2.12.4
	T2*与R2*定量
	具备

	2.12.5
	定量图像与解剖图像融合显示
	具备

	2.12.6
	10分钟亚毫米等方性体素3D成像可实现多种对比包括：PD，T2，脂肪抑制对比
	具备

	2.12.7
	高采集带宽金属伪影抑制成像
	具备

	2.12.8
	基于VAT技术的金属伪影抑制成像
	具备

	2.12.9
	基于SEMAC的伪3D采集金属伪影抑制成像
	具备

	2.13
	磁共振心脏成像

	2.13.1
	心脏形态学成像
	具备

	2.13.2
	心脏电影成像
	具备

	2.13.3
	心脏灌注成像
	具备

	2.13.4
	心肌活性评价成像
	具备

	2.13.5
	心律不齐抑制技术
	具备

	2.13.6
	放射状k空间采集技术
	具备

	2.13.7
	黑血磁化准备技术
	具备

	2.13.8
	黑血与运动校正技术结合进行血管腔/壁成像技术
	具备

	2.13.9
	梯度回波序列回波共享技术
	具备

	2.13.10
	回顾性门控采集技术
	具备

	2.13.11
	自由呼吸实时心脏电影成像(单次心跳心脏电影成像)
	具备

	2.13.12
	根据心动周期自动设置采集时间窗
	具备

	2.13.13
	单次心跳内采集任意方向层面（短轴位和长轴位同时采集）
	具备

	2.13.14
	反转时间测量序列用于心肌活性评估（TI Scout）
	具备

	2.13.15
	相位敏感反转恢复序列用于自动心肌活性评估（PSIR）
	具备且无需手动调整反转时间

	2.13.16
	自由呼吸单次激发PSIR序列用于心律不齐无法屏气患者
	具备

	2.13.17
	流量定量软件
	具备

	2.13.18
	心电门控相位对比技术
	具备

	2.13.19
	屏气流量定量序列
	具备

	2.14
	体部及肿瘤成像

	2.14.1
	全身类PET成像技术
	具备

	2.14.2
	类PET成像支持逐层匀场技术
	具备

	2.14.3
	三维T1高分辨快速容积成像技术（例如：LAVA、VIBE、THRIVE）
	具备

	2.14.4
	双回波三维T1高分率容积Dixon成像（例如：LAVA-Flex、Dixon-VIBE）
	具备


	2.14.5
	三维T1高分辨容积成像技术支持CAIPIRINHA加速
	具备

	2.14.6
	多期动态成像自动弹性配准技术（例如：DynaVIBE）
	具备

	2.14.7
	水成像技术MRM、MRU、MRCP
	具备

	2.14.8
	超快速单次屏气3D MRCP薄层成像
	具备

	2.14.9
	单体素波谱成像
	具备

	2.14.9.1
	SE（PRESS）序列用于波谱成像
	具备

	2.14.9.2
	SE波谱成像序列最短TE
	≤30ms

	2.14.9.3
	STEAM序列用于波谱成像
	具备

	2.14.9.4
	STEAM波谱成像序列最短TE
	≤20ms

	2.14.9.5
	体素最小体积
	≤5mm3

	2.14.9.6
	体素可任意角度倾斜
	具备

	2.14.9.7
	3D容积匀场技术
	具备

	2.14.9.8
	局部饱和带数量
	≥8

	2.14.9.9
	波谱成像涡流消除技术
	具备

	2.14.9.10
	B1非均匀性校正水峰抑制技术
	具备

	2.14.9.11
	乳腺单体素波谱成像
	具备

	2.14.9.12
	脂肪峰频谱抑制技术
	具备

	2.14.9.13
	波谱成像实时显示技术
	具备

	2.14.9.14
	高级频谱分析后处理软件
	具备，并集成于系统UI

	2.14.9.15
	高级时域拟合算法
	具备

	2.14.9.16
	全自动基线校正
	具备

	2.14.9.17
	全自动相位校正
	具备

	2.14.9.18
	频谱质量检查工具
	具备

	2.14.9.19
	导航回波触发SVS波谱扫描
	具备

	2.15
	并行采集加速技术

	2.15.1
	基于图像域的并行采集算法（例如：SENSE、mSENSE、ASSET）
	具备

	2.15.2
	基于k空间域的并行采集算法（例如：GRAPPA、SPIRIT）
	具备

	2.15.3
	并行采集外部校准技术
	具备

	2.15.4
	并行采集集成式内部校准技术
	具备

	2.15.5
	并行采集无校准/数据集自校准技术
	具备

	2.15.6
	二维序列相位编码方向并行采集加速
	具备

	2.15.7
	三维序列双相位编码方向并行采集加速技术
	具备

	2.15.8
	CAIPIRINHA加速技术
	具备

	2.15.9
	并行采集加速因子
	≥16

	2.16
	基本扫描技术

	2.16.1
	同时多角度多层面采集技术（MSMA）
	具备

	2.16.2
	流动补偿技术
	具备

	2.16.3
	图像平均技术
	具备

	2.16.4
	图像长程平均技术
	具备

	2.16.5
	图像插值技术
	具备

	2.16.6
	三维采集层间插值技术
	具备

	2.16.7
	半傅里叶采集技术（Half-scan）
	具备

	2.16.8
	部分回波技术
	具备

	2.16.9
	长方形矩阵技术
	具备

	2.16.10
	长方形FoV技术
	具备

	2.16.11
	空间预饱和带最大数量
	≥6

	2.16.12
	双斜位预饱和带技术
	具备

	2.16.13
	频率选择性脂肪饱和技术FatSat
	具备

	2.16.14
	频率选择性水饱和技术
	具备

	2.16.15
	频率选择性脂肪激发技术
	具备

	2.16.16
	频率选择性水激发技术
	具备

	2.16.17
	3D层块一次性频率选择性脂肪饱和技术（Quick3D Fatsat）
	具备

	2.16.18
	乳腺硅胶成像技术（Silicone only）
	具备

	2.16.19
	3点式切层定位技术
	具备

	2.16.20
	MR电影可作为定位像
	具备

	2.16.21
	自动开始定位像扫描
	具备

	2.16.22
	持续进床持续扫描实时成像技术（类CT成像）
	具备

	2.16.22.1
	持续进床，持续扫描，扫描过程中图像实施重建，实时显示
	具备

	2.16.22.2
	三维等方性体素采集
	具备

	2.16.22.3
	一次成像同时输出矢状位、冠状位、横断位图像
	具备

	2.16.22.4
	单次成像覆盖范围
	≥140cm

	2.16.22.5
	多站式大范围成像无需激光定位，简化流程
	具备

	2.16.23
	k空间条块旋转采集运动伪影抑制技术（例如：Propeller、BLADE、MultiVANE）
	具备

	2.16.23.1
	该技术可用于所有线圈，所有部位
	具备

	2.16.23.2
	该技术支持T1对比
	具备

	2.16.23.3
	该技术支持T2对比，并支持快速恢复技术（DRIVE，Restore，Fast Recovery）
	具备

	2.16.23.4
	该技术支持PD对比
	具备

	2.16.23.5
	该技术支持STIR对比
	具备

	2.16.23.6
	该技术支持FLAIR对比
	具备

	2.16.23.7
	该技术支持并行采集加速
	具备

	2.16.23.8
	该技术支持生理门控触发
	具备

	2.16.24
	前瞻性运动伪影校正技术
	具备

	2.16.25
	膈肌导航/导航回波技术
	具备

	2.16.26
	自动相位导航技术（肝实质触发技术）
	具备且无需手动设置导航条位置

	2.16.27
	基于二维图像的运动伪影校正技术
	具备

	2.16.28
	通过DICOM图像直接分享扫描参数技术（例如：Phoenix）
	具备

	2.16.29
	偏中心FoV扫描时自动移床对准磁场中心
	具备

	2.17
	基本序列技术

	2.17.1
	自旋回波序列

	2.17.1.1
	自旋回波序列SE
	具备

	2.17.1.2
	双回波SE序列，一次成像两种对比
	具备

	2.17.1.3
	多回波自旋回波序列最大回波数量
	≥32

	2.17.1.4
	反转恢复自旋回波序列IR-SE
	具备

	2.17.2
	反转恢复序列

	2.17.2.1
	短时反转恢复脂肪抑制序列STIR
	具备

	2.17.2.2
	长时反转恢复水抑制序列FLAIR
	具备

	2.17.2.3
	真实反转恢复强T1对比序列
	具备

	2.17.2.4
	绝热脉冲反转恢复脂肪抑制序列SPAIR
	具备

	2.17.3
	梯度回波序列

	2.17.3.1
	2D/3D扰相梯度回波序列
	具备

	2.17.3.2
	分段式扰相梯度回波序列
	具备

	2.17.3.3
	双回波同、反相位扰相梯度回波序列
	具备

	2.17.3.4
	两点法梯度回波Dixon序列
	具备

	2.17.3.5
	2D/3D磁化准备超快速梯度回波序列（例如：TurboFLASH、TFE、MP-SPGR）
	具备

	2.17.3.6
	真实反转3D扰相梯度回波MPRAGE
	具备

	2.17.3.7
	2D/3D多回波合成扰相梯度回波序列（例如：MEDIC、m-FFE、MERGE、COSMIC）
	具备

	2.17.3.8
	2D/3D稳态梯度回波序列（例如：FISP、GRE、FFE）
	具备

	2.17.3.9
	2D/3D 稳态刺激回波序列（例如：PSIF、T2-FFE）
	具备

	2.17.3.10
	稳态刺激回波弥散成像序列（例如：PSIF-Diffusion）
	具备

	2.17.3.11
	真稳态自由进动梯度回波序列（例如：TrueFISP、b-FFE、FIESTA）
	具备

	2.17.3.12
	分段式真稳态自由进动梯度回波序列
	具备

	2.17.3.13
	真稳态自由进动梯度回波序列支持磁化准备脉冲
	支持IR、SR、FS磁化准备

	2.17.3.14
	3D建设性干扰真稳态自由进动序列（例如：CISS，Fiesta-C）
	具备

	2.17.3.15
	梯度回波与刺激回波多回波合并稳态梯度回波序列（例如：DESS）
	具备

	2.17.4
	快速自旋回波序列

	2.17.4.1
	2D快速自旋回波序列（FSE、TSE）
	具备

	2.17.4.2
	双回波自旋回波序列，一次成像两种对比
	具备

	2.17.4.3
	双回波自旋回波序列回波共享技术，一次成像两种对比，但成像时间不变
	具备

	2.17.4.4
	3D快速自旋回波序列
	具备重聚焦脉冲翻转角调制技术

	2.17.4.5
	3D快速自旋回波序列支持T1对比
	具备

	2.17.4.6
	3D快速自旋回波序列支持T2对比
	具备

	2.17.4.7
	3D快速自旋回波序列支持质子密度PD对比
	具备

	2.17.4.8
	3D快速自旋回波序列支持黑水Darkfluid对比
	具备

	2.17.4.9
	3D快速自旋回波序列支持双相位编码方向并行采集加速
	具备

	2.17.4.10
	3D快速自旋回波序列支持CAIPIRINHA采集加速
	具备

	2.17.4.11
	两点法TSE Dixon序列
	具备

	2.17.4.12
	人工智能机器学习TSE Dixon重建算法
	具备

	2.17.4.13
	TSE Dixon可在一个TR期间采集的回波数量
	≥ 2个

	2.17.4.14
	反转恢复快速自旋回波序列Turbo IR
	具备

	2.17.4.15
	短时反转恢复快速自旋回波脂肪抑制序列Turbo STIR
	具备

	2.17.4.16
	长时反转恢复快速自旋回波水抑制序列 Turbo FLAIR
	具备

	2.17.4.17
	真实反转恢复强T1对比技术
	具备

	2.17.4.18
	3D反转恢复快速自旋回波序列
	具备

	2.17.4.19
	2D/3D驱动平衡快速自旋回波序列（例如：RESTORE, DRIVE, Fast Recovery FSE）
	具备

	2.17.4.20
	单次激发半傅里叶采集快速自旋回波序列（例如：HASTE，Ssh-TSE with halfscan）
	具备

	2.17.4.21
	反转恢复单次激发快速自旋回波序列结合半傅里叶技术
	具备

	2.17.4.22
	3D单次激发快速自旋回波序列
	具备

	2.17.5
	平面回波序列EPI

	2.17.5.1
	单次激发SE EPI序列
	具备

	2.17.5.2
	单次激发GRE EPI序列
	具备

	2.17.5.3
	2D/3D 多次激发SE EPI序列
	具备

	2.17.5.4
	2D/3D 多次激发GRE EPI序列
	具备

	2.17.5.5
	反转恢复EPI序列
	具备

	2.17.5.6
	基于频率编码方向分段式读出的EPI弥散序列（例如：RESOLVE，MUSE）
	具备

	2.17.5.6.1
	该序列支持部分回波技术以提高扫描速度（Partial Echo ）
	具备

	2.17.5.6.2
	该序列可用于头部弥散成像
	具备

	2.17.5.6.3
	该序列可用于乳腺弥散成像
	具备

	2.17.5.6.4
	该序列可用于盆腔弥散成像
	具备

	2.17.6
	梯度自旋回波序列（例如：TGSE、GRASE）
	具备

	2.18
	扫描参数

	2.18.1
	最小扫描野
	≤0.5 cm

	2.18.2
	最大扫描野
	≥50cm

	★2.18.3
	最小二维采集层厚
	≤0.1mm

	▲2.18.4
	最小三维采集层厚
	≤0.05mm

	2.18.5
	最大采集矩阵
	≥1024×1024

	2.18.6
	自旋回波序列最短TR时间(256×256矩阵)
	≤6.4ms

	2.18.7
	自旋回波序列最短TE时间(256×256矩阵)
	≤2.1ms

	2.18.8
	快速自旋回波序列最短TR时间(256×256矩阵)
	≤6.7ms

	2.18.9
	快速自旋回波序列最短TE时间(256×256矩阵)
	≤2.3ms

	2.18.10
	快速自旋回波最大回波链
	≥512

	2.18.11
	2D梯度回波序列最短TR(256×256矩阵)
	≤1.14ms

	2.18.12
	2D梯度回波序列最短TE(256×256矩阵)
	≤0.28ms

	2.18.13
	3D梯度回波序列最短TR(256×256矩阵)
	≤1.14ms

	2.18.14
	3D梯度回波序列最短TE(256×256矩阵)
	≤0.28ms

	2.18.15
	GRASE梯度自旋回波序列最短TR(256×256矩阵)
	≤7.4ms

	2.18.16
	GRASE梯度自旋回波序列最短TE(256×256矩阵)
	≤4ms

	2.18.17
	EPI序列最短TR(256×256矩阵)
	≤ 10ms

	2.18.18
	EPI序列最短TE(256×256矩阵)
	≤ 2.9ms

	2.18.19
	最高EPI因子
	≥256

	2.18.20
	单次激发DWI-SE-EPI弥散序列最短TE，b=1000,128矩阵
	≤ 54ms

	2.18.21
	最大采集弥散加权b值
	≥10000

	2.18.22
	多b值成像最大b值数量
	≥16

	2.18.23
	磁共振静音成像技术

	2.19.1
	磁共振硬件降噪技术

	2.19.1.1
	磁体总成全密封式设计（以Datasheet描述为准）
	具备

	2.19.1.2
	磁体外壳与磁体之间由声阻尼材料填充（以Datasheet描述为准）
	具备

	2.19.1.3
	经过声学优化的磁体冷头结构设计（以Datasheet描述为准）
	具备

	2.19.1.4
	梯度线圈使用特殊降噪树脂材料制成（以Datasheet描述为准）
	具备

	2.19.1.5
	梯度线圈三轴应力补偿技术（以Datasheet描述为准）
	具备

	2.19.2
	磁共振软件降噪技术

	2.19.2.1
	自动防止梯度线圈共振的序列优化技术
	提供

	2.19.2.2
	传统磁共振静音技术（例如：ART、ComforTone、Whisper Mode）
	具备

	2.19.2.3
	基于专用序列的新型静音扫描技术（例如：QuietX，SilentZ）
	具备

	2.19.2.4
	新型静音序列最高降噪百分比(以datasheet数据为准)
	≥97%

	2.19.2.5
	新型静音自旋回波序列SE
	具备

	2.19.2.6
	新型静音快速自旋回波序列FSE/TSE
	具备

	2.19.2.7
	新型静音梯度回波序列GRE
	具备

	2.19.2.8
	新型静音弥散序列DWI
	具备

	2.19.2.9
	新型静音磁敏感加权序列SWI
	具备

	2.19.2.10
	3D T1超短TE 静音序列（例如：zTE、PETRA等）
	具备

	2.19.2.11
	静音成像可用于T1对比
	具备

	2.19.2.12
	静音平台可用于T2对比
	具备

	2.19.2.13
	静音平台可用于FLAIR对比
	具备

	2.19.2.14
	全静音平台可以应用于颅脑成像
	具备

	2.19.2.15
	全静音平台可以应用于髋关节成像
	具备

	2.19.2.16
	全静音平台可以应用于腰椎成像
	具备

	2.20
	磁共振人工智能成像技术

	2.20.1
	常用扫描部位全自动患者摆位，无需人工参与，无需激光定位
	具备

	2.20.2
	基于人工智能技术的自动解剖识别及切层定位设置技术
	具备

	2.20.3
	智能解剖识别模式数量
	≥ 39

	2.20.4
	支持颅脑解剖识别及切层定位设置
	具备

	2.20.5
	支持视神经解剖识别及切层定位设置
	具备

	2.20.6
	支持颞叶解剖识别及切层定位设置
	具备

	2.20.7
	支持胸椎解剖识别及切层定位设置
	具备

	2.20.8
	支持膝关节前、后交叉韧带解剖识别及切层定位设置
	具备

	2.20.9
	自动肩关节切层设置技术
	具备

	2.20.10
	自动髋关节切层设置技术
	具备

	2.20.11
	自动扫描范围设置技术
	具备

	2.20.12
	自动扫描FoV设置技术
	具备

	2.20.13
	自动饱和带设置技术
	具备

	2.20.14
	吸入式自动椎体横断位切层定位技术，自动设置切层位置和旋转角度
	具备

	2.20.15
	全自动椎骨识别标记技术
	具备

	2.20.16
	自动曲线拉直重建技术
	具备

	2.20.17
	可供选择的扫描策略
	≥4

	2.20.18
	全扫描流程一键自动完成
	具备

	2.20.19
	扫描过程中可一键变更扫描协议
	具备

	2.20.20
	扫描协议中所有序列一键设置扫描加速
	具备

	2.20.21
	序列参数全自动设置或手动设置
	具备

	2.20.22
	手动设置序列参数冲突时，系统自动给出优化解决建议
	具备

	2.21
	计算机系统

	2.21.1
	控制台计算机

	2.21.2
	计算机CPU类型
	Intel Xeon ≥ 6核心

	2.21.3
	计算机主频
	≥3.6 GHz

	2.21.4
	计算机内存
	≥64 GB

	2.21.5
	计算机硬盘类型
	固态硬盘

	2.21.6
	计算机硬盘容量
	≥480GB

	2.21.7
	医学专用显示器
	24英寸宽屏

	2.21.8
	医学专用显示器分辨率
	≥1920x1200

	2.21.9
	医学专用显示器集成Gamma校正功能，保障显示图像具有真实的对比度
	具备

	2.21.10
	医学专用显示器集成亮度衰减校正功能，保障显示亮度长期稳定
	具备

	2.21.11
	DVD光驱支持光盘刻录功能
	具备

	2.21.2
	图像重建系统

	2.21.2.1
	图像重建速度 (256×256矩阵，100% FOV)
	≥11000幅/秒

	2.21.2.2
	图像重建速度(256×256矩阵，25% FOV)
	≥47000幅/秒

	2.21.2.3
	最多并行处理扫描与重建数据组数
	≥12组

	2.22
	交互式操作界面

	2.22.1
	具备扫描控制，图像处理，阅片，报告，照相及图像分发一站式集成工作环境
	具备

	2.22.2
	用户界面语言支持简体中文
	具备

	2.22.3
	图像马赛克浏览
	具备

	2.22.4
	4D数据集专用浏览工具
	具备

	2.22.5
	伪彩图生成工具
	具备

	2.22.6
	ROI/VOI统计工具
	具备

	2.22.7
	像素透镜图像平均曲线分析工具
	具备

	2.22.8
	三维弹性运动校正
	具备

	2.22.9
	二维、三维失真校正
	具备

	2.22.10
	图像滤波
	具备

	2.22.11
	图像降噪平滑处理
	具备

	2.22.12
	图像边缘增强处理
	具备

	2.22.13
	平均曲线分析
	具备

	2.22.14
	人工智能解剖结构标记技术
	具备

	2.22.15
	照相工具

	2.22.15.1
	支持直接连接DICOM协议激光相机
	具备

	2.22.15.2
	支持直接连接纸张打印机
	具备

	2.22.15.3
	虚拟胶片技术
	具备

	2.22.15.4
	照相打印与其他工作流并行
	具备

	2.22.16
	图像运算工具

	2.22.16.1
	图像代数：加，减，乘，除应用于单幅图像或整个序列
	具备

	2.22.16.2
	图像算术平均计算
	具备

	2.22.16.3
	弥散ADC图计算
	具备

	2.22.16.4
	高b值弥散图像合成技术
	具备

	2.22.16.4.1
	高b值弥散图像拟合计算，最高b值
	≥ 5000

	2.22.16.4.2
	可计算DWI图像及ADC图像
	具备

	2.22.16.4.3
	高b值弥散图像实时预览技术
	具备

	2.22.16.4.4
	实时在线自动计算高b值弥散图像
	具备

	2.22.17
	三维后处理工具

	2.22.17.1
	MPR后处理技术
	具备

	2.22.17.2
	MIP后处理技术
	具备

	2.22.17.3
	minMIP后处理技术
	具备

	2.22.17.4
	VRT后处理技术
	具备

	2.22.17.5
	曲面重建后处理
	具备

	2.22.18
	高级图像后处理工具

	2.22.18.1
	图像融合后处理工具
	具备

	2.22.18.2
	图像拼接后处理工具
	具备

	2.22.19
	全自动在线后处理工具

	2.22.19.1
	在线自动拼接技术
	具备

	2.22.19.2
	在线自动减影技术
	具备

	2.22.19.3
	在线自动弥散后处理技术
	具备

	2.22.19.4
	在线自动计算高b值弥散技术
	具备

	2.22.19.5
	在线自动MIP后处理技术
	具备

	2.22.19.6
	在线自动运动校正技术
	具备

	2.22.19.7
	在线自动标准差计算用于区分动脉、静脉
	具备

	2.22.19.8
	在线自动电影播放工具
	具备

	2.22.19.9
	在线自动乳腺分析技术
	具备

	2.22.19.9.1
	在线自动减影
	具备

	2.22.19.9.2
	在线自动MIP
	具备

	2.22.19.9.3
	在线自动生成达峰时间图TTP
	具备

	2.22.19.9.4
	在线自动生成Wash-in图
	具备

	2.22.19.9.5
	在线自动生成Wash-out图
	具备

	2.22.19.9.6
	在线自动生成PEI图
	具备

	2.22.2
	DICOM服务

	2.22.20.1
	DICOM 3.0标准接口
	具备

	2.22.20.2
	支持DICOM Send / Receive
	具备

	2.22.20.3
	支持DICOM Query / Retrieve
	具备

	2.22.20.4
	支持DICOM SC Storage commitment
	具备

	2.22.20.5
	支持DICOM Basic Print
	具备

	2.22.20.6
	支持DICOM Modality Worklist
	具备

	2.22.20.7
	支持DICOM MPPS Modality performed procedure steps
	具备

	2.22.20.8
	支持DICOM Structured Reports
	具备

	2.22.20.9
	支持DICOM Study Split
	具备

	2.22.20.10
	增强型 DICOM 格式支持
	具备

	2.22.20.11
	支持 Dicom Viewer 离线查看MR图像
	具备

	2.23
	磁共振安装及电源需求

	2.23.1
	电源连接容量（以Datasheet数据为准）
	≤ 40 kVA

	2.23.2
	系统关机功耗（System Off）（以Datasheet数据为准）
	≤ 4.4 kW

	2.23.3
	系统扫描功耗（System Scanning）（以Datasheet数据为准）
	≤ 13.1 kW

	2.23.4
	系统最小安装面积
	≤ 28 m2

	2.23.5
	屏蔽间最低净层高要求
	≤ 2.4 m

	2.24
	原厂保修及附属设备

	2.24.1
	原厂设备保修（符合省质控基线平台及国考要求）
	1年

	2.24.2
	维修响应速度
	24小时内

	2.24.3
	保修期内的开机率
	≥95%（按工作日计算）

	2.24.4
	免费提供操作培训
	提供

	2.24.5
	全面负责MR的安装和调试
	提供

	2.24.6
	原厂计算机UPS系统
	提供

	2.24.7
	原厂可移动式线圈存储车
	提供

	2.25
	原厂后处理系统
	1套

	2.26
	第三方配置

	2.26.1
	双立柱磁探测门系统
	1套

	2.26.2
	无磁转运车、轮椅、工作梯
	各1个

	2.26.3
	无磁灭火器
	1个

	2.26.4
	无磁高压注射器
	1个

	2.26.5
	无磁消毒设备
	1个

	2.26.6
	无磁视频监控系统
	1套

	2.26.7
	桌椅
	2套

	2.26.8
	四门更衣柜
	4个

	2.26.9
	提供所有主机及第三方设备Pacs接口（包含费用）

	2.26.10
	机房基建及装修（包含屏蔽工程）

	2.26.11
	提高免费移机一次


60或62排CT机设备技术要求及主要性能参数
	序号
	招标要求

	1.1
	设备概况及用途

	1.1.1
	设备名称： CT

	1.1.2
	设备用途：全身扫描的临床应用和临床研究

	▲1.1.3
	要求原装进口。为保证整机稳定性和兼容性，要求影像链核心部件（球管、探测器、高压发生器）与CT为同品牌厂家

	1.2
	主要技术规格

	1.2.1
	机架系统

	1.2.1.1
	机架孔径：≥70cm，倾角：≥±30

	1.2.1.2
	焦点到扫描野中心距离：≤53.5cm

	1.2.1.3
	球管焦点到探测器的距离：≤98.5cm

	1.2.1.4
	双套扫描操作系统：提供双套扫描操作系统。可采用传统主机操作，也可选用无线平板电脑和无线远程遥控器进行扫描。

	1.2.1.5
	内置一体化摄像头，机架上具备内置一体化摄像头，扫描全程监控患者有否移动、对造影剂有无过敏反应等情况。监控图像可在主机上显示。

	1.2.1.6
	双套患者摆位系统，双套摆位系统。具备无线遥控器和机架上固定的有线的摆位系统。

	1.2.1.7
	机架内冷却方式：风冷

	1.2.2
	探测器

	1.2.2.1
	探测器排数为≥60排；＜64排

	1.2.2.2
	探测器类型：各家提供最新型探测器

	1.2.2.3
	探测器上具备3D防散射线滤线栅硬件

	1.2.2.4
	探测器物理总数≥52000个

	1.2.2.5
	每排探测器物理个数≥840个

	1.2.2.6
	探测器物理宽度≥37mm

	1.2.3
	扫描床

	1.2.3.1
	床面水平移动范围：≥135cm

	1.2.3.2
	最大可扫描范围：≥135cm

	1.2.3.3
	床面最大水平移动速度：≥200mm/s

	1.2.3.4
	床面最大承重：≥220Kg

	1.2.3.5
	最大承重下的移床精度：≥±0.25mm

	1.2.3.6
	提供扫描床附件

	1.2.4
	X线系统

	▲1.2.4.1
	高压发生器功率：≥75KW

	1.2.4.2
	球管阳极热容量：≥7MHU

	1.2.4.3
	球管阳极最大散热率：≥1200KHU/min

	1.2.4.4
	球管小焦点（IEC标准 60336）：≤0.8mm×0.8mm

	1.2.4.5
	球管大焦点（IEC标准 60336）：≤1.0mm×1.2mm

	1.2.4.6
	最小球管电流：≤13mA

	1.2.4.7
	最大球管电流：≥600mA

	1.2.4.8
	最大球管电压：≥140kv

	▲1.2.4.9
	最小球管电压：≤70KV

	▲1.2.4.10
	球管电压选择≥6种

	1.2.4.11
	提供能谱纯化技术，滤过低能级射线，以大幅度降低剂量，提高图像质量。

	1.2.5
	集成化控制台

	1.2.5.1
	提供一体化计算机, 提供计算机整合在机架中的内置设计，节省扫描间建筑成本。

	1.2.5.2
	计算机内存：≥32GB

	1.2.5.3
	计算机主频：提供Intel Xeon处理器，≥3.6GHz

	1.2.5.4
	硬盘容量：≥720GB

	1.2.5.5
	图像存储量：（512×512不压缩）≥300,000幅

	1.2.5.6
	医学专用液晶超薄平面23寸显示器，分辨率：≥1920×1080，数量≥1台

	1.2.5.7
	同步并行处理功能：扫描、重建、显示、存储、打印等操作

	1.2.5.8
	自动病人呼吸屏气辅助控制系统，双向语音传输

	1.2.5.9
	并行重建功能：并行处理多种模式的图像的重建与重组，可以在一个扫描方案中预置和完成不同算法的重建任务

	1.2.6
	图像处理工作站

	1.2.6.1
	提供原厂工作站一套

	1.2.6.2
	内存：≥16GB

	1.2.6.3
	计算机主频：≥4×3.2 GHz

	1.2.6.4
	硬盘容量: ≥1T

	1.2.6.5
	医学专用液晶超薄平面显示器≥24寸，分辨率：≥1280×1024

	1.2.6.6
	一体化图像光盘存储

	1.2.7
	扫描参数

	▲1.2.7.1
	最快扫描速度：≤0.33秒/360°

	1.2.7.2
	探测器最薄物理单元：≤0.6mm

	1.2.7.3
	扫描图像层数≥124层图像/360度

	1.2.7.4
	图像重建速度：≥23幅/秒（512×512矩阵）

	1.2.7.5
	图像重建矩阵：≥512×512

	1.2.7.6
	最长连续螺旋扫描时间≥300秒

	1.2.7.7
	单次螺旋扫描最大范围：≥135cm

	1.2.7.8
	螺旋扫描螺距范围：≥0.15～1.5，任意可调

	1.2.7.9
	显示视野范围≥5cm~50cm

	1.2.7.10
	提供具备FDA认证迭代技术

	1.2.7.11
	心脏成像单扇区时间分辨率：≤165ms

	1.2.7.12
	具备70kv管电压扫描技术

	▲1.2.7.13
	具备90kv管电压扫描技术

	1.2.7.14
	具备110kv管电压扫描技术

	1.2.7.15
	具备130kv管电压扫描技术

	1.2.8
	图像质量

	1.2.8.1
	可视空间分辨率10%MTF≥14.6 LP/CM（X-Y轴）

	1.2.8.2
	可视空间分辨率50%MTF≥12LP/CM（X-Y轴）

	1.2.8.3
	低密度分辨率：≤5mm@0.3%, 12mGy

	1.2.8.4
	CT值范围：－8192Hu到＋57343Hu

	1.2.8.5
	提供控制台所有Dicom3.0功能接口及控制台Worklist连接

	1.2.9
	临床应用软件

	1.2.9.1
	具备多平面重建MPR

	1.2.9.2
	具备任意曲面重建

	1.2.9.3
	具备最大密度投影MIP

	1.2.9.4
	具备最小密度投影MinP

	1.2.9.5
	具备表面三维重建3D SSD

	1.2.9.6
	具备组织透明化显示技术

	1.2.9.7
	具备CT血管成像CTA

	1.2.9.8
	具备高级容积处理软件

	1.2.9.9
	具备具备器官融合、拆分技术

	1.2.9.10
	具备一键式去骨功能

	1.2.9.11
	具备模拟手术刀

	1.2.9.12
	具备数字减影

	1.2.9.13
	具备容积测量评估软件

	1.2.9.14
	具备肺纹理增强软件

	1.2.9.15
	具备低剂量肺扫描软件

	1.2.9.16
	具备CT电影

	1.2.9.17
	具备容积伪影抑制软件

	1.2.9.18
	具备实时一次注射造影剂自动跟踪扫描功能

	1.2.9.19
	具备实时智能X线剂量调控软件

	1.2.9.20
	具备婴幼儿扫描专用软件包

	1.2.9.21
	提供根据生理解剖角度的自由重建，对脊柱、后颅窝等器官，在扫描后自动进行小角度和自由角度重建，符合人体生理解剖，不需要医生手动进行角度重建。

	1.2.9.22
	具备心脏扫描成像功能

	1.2.9.23
	具备心电门控系统

	1.2.9.24
	具备心脏成像一次注药自动触发造影剂跟踪软件

	1.2.9.25
	具备主控台能显示和保存心电图信息

	1.2.9.26
	具备ECG心电编辑软件, 应对心率不齐病人的心脏采集

	1.2.9.27
	具备冠脉分析功能

	1.2.9.28
	具备冠脉提取功能

	1.2.9.29
	具备冠脉狭窄评价功能

	1.2.9.30
	具备高级血管分析和测量

	1.3
	售后服务和要求

	1.3.1
	整机保修（包括球管）：1年（符合省质控基线平台及国考要求）

	1.3.2
	提供完整的使用手册：安装时院方验收

	1.3.3
	投标文件中提供完整的原始参数(DATA SHEET)

	1.3.4
	列出详细的设备配置清单。

	1.3.5
	投标文件中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供，提供操作手册。

	★1.3.6
	提供有效期内的进口医疗器械注册证复印件扫描件或图片加盖投标人公章（国产品牌提供有效期内的医疗器械注册证复印件或图片扫描件加盖投标人公章）。

	1.3.7
	提供现场操作维修培训。

	1.3.8
	省内有固定的CT维修工程师

	1.4
	第三方配置

	1.4.1
	双筒高压注射器1套

	1.4.2
	提供所有主机及第三方设备Pacs接口（包含费用）

	1.4.3
	抢救车1辆

	1.4.4
	小氧气瓶、吸痰器各1个

	1.4.5
	包裹式CT专用防护用品5件

	1.4.6
	电动遥控医院X线立式摄片防护装置1套

	1.4.7
	高清视频监控系统1套

	1.4.8
	温湿度计4个

	1.4.9
	除湿机2台

	1.4.10
	AI智能诊断系统1套

	1.4.11
	机房装修（含防护工程）

	1.4.12
	报告工作站（含专业4M显示器）2套

	1.4.13
	提供免费移机一次


注：根据投标文件中对注有▲的重要功能进行评分，院方如果在实施过程发现系统无法满足这些功能，那么院方有权不予验收。
二、商务要求
★2.1供货期
合同签订之日起60天内完成供货。
2.2安装调试：
中标人负责设备安装、调试、院内吊装、运输及人员费用由中标人承担，请考虑到本次投标报价中。
2.3质保期
★2.3.1本次采购质保期为1年。设备验收合格后整机免费保修1年，自开箱验收安装调试结束后，现场确认、签字后开始计算。终身维修，保证零配件供应10年以上。
2.3.2质保期内故障率不得超过14天，每超过1天，质保期相应延长10天。
2.3.3请投标人提供保修期后的年保修价格(（包括配件价格、消耗品价格、人工费、利润、管理费、保险等一切相关费用)，单独报价，放入商务技术文件中，不计入投标总价中。
2.3.4专用工具：提供设备维修和维护必要的专用工具。
2.3.5提供每年定期基本保养。
2.4技术培训
2.4.1中标人需负责对采购人的技术人员进行培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。技术培训费用应包含在投标总价。
2.4.2卖方应对用户的维修人员进行维修保养及能对一般故障进行维修的培训，使其掌握该设备的功能、原理、结构，并能对一般故障进行判断、维修。向培训人员提供详细的技术维修及调试参数资料。
2.4.3应对用户的所有现场操作人员进行培训，使其掌握该设备的操作和维护保养，提供操作规程及2名操作人员短期培训。
2.4.4应对用户的操作人员进行院外培训，时间不少于30日。
2.4.5包括但不限于上述二种培训，请投标人提供培训的方式、费用（包含在投标总价内）以及详细的培训计划。
★2.5付款方式
合同签订后支付合同价的40％作为预付款，项目验收通过后支付到合同价的100％。
2.6售后服务
2.6.1中标人需提供专门的售后服务电话，中标人在接到采购人通知后，12小时内做出响应， 48 小时内派人赴现场处理问题。 48 小时内无法修复的，中标人需提供无偿提供备机或备用零件供采购人使用。
2.6.2提供电话维修服务，发生故障报修，一般情况下工程师需12小时内响应。
2.7数量调整
招标人保留在签约时微调部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。政府采购合同履行中追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的采购金额不得超过原合同采购金额10%且不高于分散采购限额标准。
如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提供申请，招标人确认后实施。
2.8验收
2.8.1验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。
2.8.2采购人保留邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构或相关技术专家参与验收的权利。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
2.8.3提供完整的中英文安装技术资料、操作使用资料各2套，维修资料及电路图纸及其相关软件各1套：安装时采购人验收。
2.8.4验收标准：设备安装调试完成后1个月内进行验收，投标人提供的产品原始样本、技术资料、合同及投标文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准。中标人提供详细验收标准、验收手册和部分专业仪器（如需要），并承担相关费用。可由双方或招标人认可的权威部门共同对设备进行验收。
2.8.5验收中发现设备达不到验收标准或规定的性能指标，卖方必须更换设备，并承担由此给用户造成的损失。
2.8.6验收应包括商务、技术和临床验收。验收中发生的费用（如计量检定、商检等费用）由中标人承担。
第四章  拟签订合同的主要条款
（合同按采购文件及中标供应商投标文件的内容制定，以下仅为部分主要条款）
                                     合同编号：
                                     确认书号：
甲方（采购人）： 
乙方（供应商）： 
甲、乙双方根据    （填写采购代理机构名称）   关于项目编号为      的（标项及名称）项目的政府采购交易结果，签署本合同。
一、项目内容及合同价格
金额单位：元 
	项目名称
	技术需求
	数量
	单价
	总价

	
	详见项目对应招投标文件
	
	
	

	合            计
	
	

	合同总价大写：                                      小写：￥


注：1.项目具体技术需求详见采购文件、投标文件以及询标记录。
　2.以上合同总价包含项目达到预期使用效果所需的一切费用。
二、技术资料
1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用项目的有关技术资料。
2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
三、知识产权
乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。
四、产权担保
乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
五、转包或分包
不允许转包。
允许分包部分。
如乙方将项目转包或将不允许分包部分进行了分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。
六、质保期和履约保证金
1.质保期 年。（自项目验收合格交付使用之日起计）
2.履约保证金元。[履约保证金交至采购人处，在合同约定交货并验收合格后（   ）个工作日内无息退还]
七、项目工期及实施地点
1.交货期：
2.实施地点：
八、货款支付
 付款方式：
九、商品包装和快递包装要求
本次项目采购所涉及的商品包装和快递包装建议按《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）文件要求执行。
十、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十一、质量保证及售后服务
详见采购文件（签订时需细化）。
十二、调试和验收
详见采购文件（签订时需细化）。
十三、货物包装
详见采购文件（签订时需细化）。
十四、违约责任
1.甲方无正当理由拒收验收项目的，甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。
2.甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
3.乙方逾期交付项目的，乙方应按逾期交付项目总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
5.解除合同应按《浙江省合同管理办法》向财政备案。
十五、不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十六、诉讼
双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。
十七、合同生效及其他
1.合同经甲、乙双方签名并加盖单位公章后生效。
2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。
3.采购文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。
4.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。
5.本合同一式五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份，采购代理机构一份。
甲方（盖章）：                                   
地址：                                   
法定（授权）代表人：                   
签名日期：     年   月   日           
乙方（盖章）：
地址： 
开户行：
开户账号：
法定（授权）代表人：
签名日期：      年   月   日
第五章  评标办法及标准
特别条款：
A.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
B.非单一产品采购项目，多家投标人中作为核心产品（由采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定，并在采购文件中载明）品牌均相同的，视为提供的是同品牌的产品；按前款规定处理。
1、评标方法：
本次评标采用综合评分法，投标文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。得分相同的，投标报价低者为中标候选人。得分且投标报价相同的由采购人代表开标现场随机抽签确定。
2.评分标准：总分100分，其中商务技术分70分，价格分30分。下述所列为评分依据，分值如下（计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。
01标商务技术分：70分
	序号
	评分标准
	分值

	1
	完全满足招标文件要求的得30分；打▲指标出现负偏离每项扣3分；其他一般性指标负偏离扣1分，扣完为止；打★指标负偏离的作无效投标处理。非量化类的，若是功能一样，表述方式不一样则为符合，量化类的由评委视情况讨论决定。
	30

	2
	所投产品技术指标中，打▲指标出现正偏离的每项得1分，其他一般指标出现正偏离或高配的、有先进程度的每项得0.5分，最高加2分。正偏离指标以提供投标产品同型号完整的datasheet为准，无实质性意义的正偏离不加分。共2分。
	2

	3
	所投品牌成功销售案例合同，每个案例得1分，最高得3分。
投标时需提供合同原件（若为厂家业绩的可为合同复印件）扫描件或图片并加盖投标人电子公章。
	3

	4
	为保障项目的供货、安装、调试，对拟投入本项目的技术力量及供货安装进度安排的合理性、现场安全措施的可行性等方面综合打分，拟投入的技术力量及供货安装进度安排合理、现场安全措施可行的得6-5分，拟投入的技术力量及供货安装进度安排基本合理、现场安全措施基本可行的得4-2分，拟投入的技术力量及供货安装进度安排不太合理、现场安全措施不太可行的得1-0分。
	6

	5
	在满足招标文件质保期要求的基础上（质保期1年），每延长质保期1年得2分，最高得4分。
	4

	6
	根据提供相应产品的培训，培训方案、时间、内容、地点、人员数等方面综合打分。培训方案合理、可行的得6-5分，培训方案基本合理、基本可行的得4-2分，培训方案不太合理、不太可行的得1-0分。
	6

	7
	对提供的售后服务的响应情况（维修网点、维修人员、维修能力、定期巡检、故障响应等）及配件供应响应时间情况等方面综合打分；
售后服务方案合理，故障及配件供应响应及时的得6-5分，售后服务方案基本合理，故障及配件供应响应基本及时的得4-2分，售后服务方案不太合理，故障及配件供应响应不太及时的得1-0分。
	6

	8
	保修期后的年保修费（包括配件价格、消耗品价格、人工费、利润、管理费、保险等一切相关费用）的合理性、经济性等因素综合打分。
年保修费合理、经济的得7-5分，年保修费基本合理、基本经济的得4-2分，年保修费不太合理、不太经济的得1-0分。
	7

	9
	随机提供的耗材、备品配件、易损件是否齐全综合打分。
随机提供的耗材、备品配件、易损件齐全的得6-5分，随机提供的耗材、备品配件、易损件基本齐全的得4-2分，随机提供的耗材、备品配件、易损件不太齐全的得1-0分。
	6


注：所有证书都应在有效期内，逾期不得分。
01标价格分：30分
2.2.1评标基准价：即满足采购文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
2.2.2其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100
即：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30
第六章  投标文件格式附件
投标文件制作请按照本采购文件“第二章 投标人须知”第三部分“投标文件”的规定制作，有关格式附件如下：
附件1：资格文件封面
项目名称：
项目编号：
标项：
资
格
文
件
投标人名称（盖章）：
地    址：
日    期：
附件2：资格文件目录
目 录
1.投标声明函 …………………………………………………………………（页码）
2.联合体协议书（如有）……………………………………………………（页码）
3.法定代表人授权委托书……………………………………………………（页码）
4.法定代表人及其授权代表身份证…………………………………………（页码）
5.资格条件证明材料
5.1营业执照(或事业法人登记证书)……………………………………（页码）
5.2财务状况报告（最近一期） …………………………………………（页码）
5.3依法缴纳税收材料 ……………………………………………………（页码）
5.4依法缴纳社会保障资金材料………… ………………………………（页码）
5.5特定资格条件的有关证明材料：医疗器械经营许可证………………（页码）
6.中小企业声明函（如有）…………………………………………………（页码）
7.残疾人福利性单位声明函（如有）………………………………………（页码）
注：以上文件按采购文件提供的格式制作，投标供应商根据内容做好加密电子投标文件的关联点设置。
附件3：投标声明函
致 （填写采购代理机构或采购人名称） ： 
我方  （填写投标人全称；联合体投标的写全部联合体成员）   愿意参加贵方组织的（填写招标项目名称）（采购编号：    ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
1.我方已详细审查全部采购文件，同意采购文件的各项要求。
2.若我方中标，承诺按采购文件、投标文件和合同的规定履行责任和义务。
3.我方声明参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”和正在处罚有效期的情况。我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
4.我方投标文件中填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。保证在本次项目中所提供的资料全部真实和合法。同意向采购代理机构提供可能另外要求的与投标有关且合法的任何数据或资料。
5.我方保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到采购文件规定的要求；
6.投标文件自开标日起有效期为60天。若延长投标有效期，需经我方同意。
7.我方对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。我方为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。
8.我方承诺若违反《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，愿接受依法处理。
法定代表人或其授权代表(签字或签章)：
投标人(盖章)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：     
附件4：联合体协议书（如有）
联合体协议书
甲方：
乙方：
（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）
各方经协商，就响应   （填写采购代理机构名称）         组织实施的 （填写项目名称）  项目编号为的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：
1、 各方一致决定组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目政府采购。
2、 以   （填写联合体牵头人名称）   为联合体牵头人，负责包括但不仅限于投标、配合处理质疑投诉等一切和采购活动相关的事宜。
三、联合体各方对投标响应文件及开标过程中的各种书面承诺、澄清等均予以认可，对联合投标各方均产生约束力。
四、如果中标，联合投标各方共同与采购人签订采购合同，共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
五、联合体各方不再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一标项（项目）的政府采购活动，否则均被视为无效投标。
六、如果中标，联合体各方在项目实施过程中承担的工作和义务为：
甲方：…            乙方：…
…
七、联合体各方在本项目实施过程中承担的合同金额和比例分别为：
甲方：…            乙方：…
…
八、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。
	甲方单位：       （公章）
法定代表人：     （签章）
日  期：  年  月   日
	乙方单位：       （公章）
法定代表人：     （签章）
日  期：  年  月   日



附件5：法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
致（填写采购代理机构或采购人名称）：
我  （姓名） 系  （投标人或联合体牵头人全称） 的法定代表人，现授权委托 （姓名） 为授权代表，以我方的名义参加   （项目名称及编号）    的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部认可并承担责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
授权代表无转委托权，特此委托。
授权代表签字（或盖章）：      
授权代表身份证号码：
法定代表人签字（或盖章）：
法定代表人身份证号码：
投标人全称（盖公章）：            日  期：     年   月  日
友情提示：1、请仔细核对身份证号码，若填写错误，作无效投标处理。
2、联合体投标的，需提供联合体牵头人的法定代表人授权委托书，否则作无效投标处理。
附件6：法定代表人及其授权代表身份证
制作说明：
1、 提供身份证原件正反两面的彩色图片，内容清晰可辨，加盖单位CA签章，否则视为无效投标。
2、 联合体投标的，提供联合体牵头人的法定代表人及其授权代表身份证。
3、 个体工商户参与投标的提供经营者本人的身份证。
附件7：（如有）
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人名称）的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.    （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）    行业 ；制造商为   （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；
2.    （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）    行业 ；制造商为   （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）： 
日期：   年     月     日
备注：

1、 规模划分按《工信部关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》执行。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、 本函与中标（成交）公告同时发布，接受社会监督。
附件8：（如有）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加  （请填写采购人名称）  的  （请填写项目名称）  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                              单位名称（盖章）：
日期：    年    月    日
特别提示：采购机构将在中标公告中公布中标人的《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
附件9：商务和技术文件封面
项目名称：
项目编号：
标项：
商
务
和
技
术
文
件
投标人名称（盖章）：
地    址：
日期：
附件10：商务和技术文件目录
目 录
1.项目明细清单………………………………………………………………（页码）
2.技术响应表…………………………………………………………………（页码）
3.商务响应表…………………………………………………………………（页码）
4.项目实施方案………………………………………………………………（页码）
5.项目实施人员清单…………………………………………………………（页码）
6.备品备件及供选择的配套零部件清单……………………………………（页码）
7.类似业绩一览表（附业绩证明材料）（如有）……………………………（页码）
8.享受政府采购政策性规定情况表（如有）………………………………（页码）9.优惠条件及其他额外承诺…………………………………………………（页码）
10.评分细则中要求提供的其他资料…………………………………………（页码）
11.其他商务技术（资信）文件或说明………………………………………（页码）
注：以上文件投标供应商可以在本采购文件提供的格式范本基础上适当微调，使得内容更加完备。制作加密电子投标文件时做好关联点设置。
附件11：项目明细清单
项目明细清单
投标人全称（公章）：标项：
货物部分
	序号
	货物名称
	品牌
	规格
型号
	单位及
数量
	性能及指标
	产地

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


服务部分（如有）
	序号
	服务内容
	服务人员
数量
	服务时间

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	


注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保内容完整的情况下，对上表进行细化。
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：          
日期： 
附件12：技术响应表
技 术 响 应 表
投标人全称（公章）：
标项：
	货物部分

	序号
	货物名称
	采购文件
要求
	投标文件
响应
	偏离
情况

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	服务部分（如有）

	序号
	服务名称
	采购文件
要求
	投标文件
响应
	偏离
情况

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：投标人应对照采购文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。若正偏离的，需详细说明或提供证明材料。
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：          
日期： 
附件13：商务响应表
商 务 响 应 表
投标人全称（公章）：
标项：
	类别
	采购文件要求
	投标文件响应
	偏离情况

	供货期及供货地点
	
	
	

	质保期
	
	
	

	技术培训
	
	
	

	售后服务
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	…
	
	
	


注：1、投标人应对照采购文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。若正偏离的，需详细说明或提供证明材料。
2、“类别”一栏按采购文件第三章中商务要求的分类填写。
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：          
日期： 
附件14：项目实施人员清单
项目实施人员清单
投标人全称（公章）：
标项：
	姓名
	职务
	专业技术
资格
	本项目工作内容

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。 
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：          
日期： 
附件15：类似业绩一览表（如有）
类似业绩一览表
投标人全称（公章）：
标项：
	序号
	采购人名称
	项目名称
	合同
金额
	采购单位联系人及电话
	验收报告
（有/无）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


备注：
1、 请在此表后附上类似业绩的合同、验收报告原件扫描件或彩色图片（如有）。
2、 供应商所投核心产品中有被省级及省级以上主管部门认定为“首台套产品”或“制造精品”的，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时该供应商的业绩分为满分。
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：          
日期： 
附件16（如有）：
享受政府采购政策性规定情况表
投标人名称：
项目编号：
	首台套或制造精品产品
	核心产品
名称
	品牌型号
	制造商

	
	
	
	

	
	
	
	

	节能产品
	产品名称
	品牌型号
	制造商
	节能认证
证书编号

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	环境标
志产品
	产品名称
	品牌型号
	制造商
	环境标志认
证证书编号

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：1、本表的产品名称、品牌型号、制造商应与《开标一览表》、《项目明细清单》中的相应产品一致。
2、享受政府采购政策性规定的需要提供相关证明材料，具体详见第二章“投标人须知”第二部分“采购文件”，否则不予认可。
特别提示：供应商务必仔细阅读采购文件“政府采购政策性规定”中关于无效投标的内容。
法定代表人或授权委托人签名：
日  期：
附件17：报价文件封面
项目名称：
项目编号：
标项：
报
价
文
件
投标人名称（盖章）：
地    址：
日    期：
附件18：报价文件目录
目 录
1.开标一览表 …………………………………………………………………（页码）
2.关于报价的其他说明（如有，自拟）……………………………………（页码）
附件19：
开标一览表
投标人名称（盖章）：                                     投标人地址：
项目编号：                                              标项：
	序号
	货物名称
	产地
（国产/进口）
	品牌
	制造商
	规格型号
	单价
（人民币元）
	数量
	金额
（人民币元）

	1
	1.5T核磁共振
	
	
	
	
	
	
	

	2
	60或62排CT机
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价
	大写：

	
	小写：


注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则其投标作无效投标处理。
2.招标人不接受2个(含)以上的报价或方案，若投标人在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效投标处理。
3.有关本项目的招投标及项目实施所涉及的一切费用均计入投标报价。
4、特别提示：采购机构将在中标公告中公布中标人的《开标一览表》，接受社会监督。
法定代表人或其授权代表签字（或盖章）：          
日期：    年   月   日
第七章  询问、质疑及投诉
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院第658号令）、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）等法律法规的规定，政府采购供应商可以依法提出询问、质疑和投诉。
一、供应商询问
1.1供应商对采购文件、采购活动事项有疑问需要解释的，在政采云系统内可以向采购机构提出在线询问（加盖单位CA章），采购机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
1.2采购机构一般通过与询问相同的形式答复。
二、供应商质疑
2.1质疑有效期：
供应商可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以加盖供应商电子签章的数据电文形式，在政采云系统内向采购机构提出在线质疑：
（1）采购公告中的资格条件、获取采购文件时间设定等不符合有关规定，致使供应商不能参与本项目采购活动的，质疑期限自采购公告发布之日起计算。
（2）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者招标公告期限届满之日起计算，但采购文件在招标公告期限届满之日后获得的，应当自招标公告截止之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。
（3）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。
（4）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果更正公告等）期限届满之日起计算。
（5）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提供新的事实或证据的除外。
2.2质疑主体的有效性：
2.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
2.2.2质疑人应当与质疑事项须存在利害关系,不得提出“自杀式质疑”。
2.3质疑的答复
采购机构将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购机构视情以变更公告等形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人。
询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。
2.4质疑的撤回
供应商可以通过政采云系统撤回已经被受理的质疑书。
三、供应商投诉
3.1投诉有效期
质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向采购监督部门提起投诉。
特别提醒：质疑是投诉的前置程序，供应商必须先质疑后投诉。
3.2投诉内容
供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。
    投诉书需包括以下内容：
（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
（四）事实依据；
（五）法律依据；
（六）提起投诉的日期。
投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
附件：质疑函范本
质疑函
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
授权代表（联系人）：联系电话：
邮箱：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：标项：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的请求
请求1：
请求2：
……
本公司承诺接受数据电文形式的质疑答复，视为书面答复。
授权代表签字(签章)：                 投标人签章：                      
日期：    
1
1

